## Specification
Specification table for electromagnetic flow meter FLONEX FXx11x |  |  |  | Recommended value | Error message / note
Click each white field in column D to turn it off (most of the predefined values ). |  |  |  | The table serves as an attachment to the inquiry or order and for production sector.
Line | TYPE IDENTIFICATION |  | Code ON
5 | Transmitter
6 | Sensor design
7 | Flowmeter version and equipment
- | TECHNICAL PARAMETERS | - | -
9 | Zone (ATEX-IECEx)
10 | Dimension of sensor (EN / ASME)
11 | Sensor flanges
12 | Sensor material and coating
13 | Material of electrodes and grounding rings
14 | Sensor lining
15 | Sensor and transmitter protection class
16 | Grounding electrode
17 | Nominal pressure
18
19 | Operating temperature of the medium
20 | Certification
21 | Type of measured liquid |  |  |  |  | The above parameters defining the design of the product.
22 | Grounding rings
23 | Length of cable
- | FLOW METER SETTINGS | - | -
25 | Pulse number
26 | Displayed volume units
27 | Displayed flow units
28 | Number of samples for averaging
29 | Measurement in sensitivity
30 | Displayed languague
31 | Data on display
32 | Flow 100% (l/s)
33 | Current output Flow rate
34 | Output OUT 1
35 | Output OUT 1 functions
36 | Output OUT 2
37 | Output OUT 2 functions
- | COMMUNICATION SETTINGS | - | -
39 | Interface
40 | Address - enter from 1 to 247
41 | Transmission speed
42 | HART® | Není požadováno
43 | FLOSET 4.0 with accessories
- | METROLOGICAL REQUIREMENTS | - | -
45 | Metrological requirement
- | PURCHASE CONDITIONS | - | -
47 | Number of pieces
48 | Packaging
49 | Delivery
50 | Warranty
- | RELATED REGULATIONS | - | -
52 | Number of manual flowmeter
53 | IDO of flowmeter (given by ELIS)
| Ordering number |  |  | In case of possible copying of the Order No. listed on the left
| The complete order number is not generated until all parameters have been entered. |  |  | use function "Insert values"!
FX1------
| Here specify all parameters marked as NON-STANDARD (code "x") |  |  | These parameters (item number - name):
Date
Company
Your inquiry / order number
Item number in the inquiry / order
Customer´s responsible person
ELIS responsible person
Es90158F
Note on D1: Flow meter for application in explosive atmospheres
Note on C10: Dimensions according to EN / dimensions according to ASME
Note on D17: Standard combination of nominal pressures and dimensions for EN flanges: PN 40 ~ DN 15 to 50 PN 16 ~ DN 65 to 200 PN 10 ~ DN 250 to 300 For ASME flanges, the pressure rating is Class 150 for all dimensions.
Note on C19: Operating temperature of the measured medium
Note on D19: The permitted temperature of the measured medium depends on the zone, temperature class or surface temperature, lining and dimension. According to these parameters, you can find it in the table on the Temperature sheet!
Note on D29: Measurement always BI-DIRECTIONAL
Note on D34: Q = Q₃
Note on D36: Q = Q₃
Note on D40: 4 = standard
Note on D41: Baud (Bd) is a unit of modulation rate indicating the number of changes in the state of the transmission medium per 1 second.
Note on C43: Accessories: USB / RS-485 converter, connecting cables, User Manual.
Note on D43: Through the FLOSET program, the flow meter can be connected to a computer (PC, laptop, tablet) on which Windows 7 and higher (or Linux, iOS) with JAVA 8u40 and higher is installed.
Note on D45: You will always receive a calibration report when calibrating.
Note on D53: Product IDO (Bill of Material No. incl. execution) is entered here by an authorized ELIS employee, if the product is in the Helios database.
Note on C60: To type in this field, double-click in the field (double click - the cursor appears ...). (New Line = Alt + Enter)

## Data (hidden)
Vyhodnocovací elektronika | Kód | Sloupec pro zápis návrhu úprav
24 V DC (type C12.x0) | 1
230 V AC (type C13.x0) | 2
Provedení měřicího čidla Dosazuje automaticky!
Přírubové | 1
Bezpřírubové (Není certifikováno = nenabízí se!) | 2
Konstrukční provedení průtokoměru
COMFORT compact | 4
COMFORT remote | 6
Zóna (ATEX/IECEx)
1 | 1 |  | Teplotní třída pro 2G (plyny)
2 | 2 |  | Teplotní třída pro 2G (plyny)
21 | 4 |  | Povrchová teplota pro 2D (prach)
22 | 5 |  | Povrchová teplota pro 2D (prach)
Dimenze čidla (EN/ASME)
DN15 / NPS ½“ | 01
DN20 / NPS ¾“ | 02
DN25 / NPS 1“ | 03
DN32 / NPS 1 ¼“ | 04
DN40 / NPS 1 ½“ | 05
DN50 / NPS 2“ | 06
DN65 / NPS 2 ½“ | 07
DN80 / NPS 3“ | 08
DN100 / NPS 4“ | 09
DN125 / NPS 5“ | 10
DN150 / NPS 6“ | 11
DN200 / NPS 8“ | 12
DN250 / NPS 10“ | 13
DN300 / NPS 12“ | 14
Non-standard | xx
Příruby čidla
EN ISO 1092-1 | 1
ASME (ANSI) B16.5 | 2
Non-standard | x
Materiál a povrchová úprava čidla
Sensor body and flanges made of carbon steel, polyurethane coating | 1
Complete stainless steel 1.4301 | 2
Non-standard | x
Materiál elektrod a zemnicích kroužků
Stainless steel 1.4571 | 1
Hastelloy C-276 | 2
Platina-Rhodium | 3
Tantalum | 4
Titanium | 5
Non-standard | x
Výstelka čidla
Soft rubber (from DN25 / NPS 1“) | 1 |  | T6 (80 °C)
Hard rubber for drinking water (from DN40 / NPS 1 ½“) | 2 |  | T6 (80 °C)
Teflon PTFE | 3 |  | Všechny třídy a teploty
E-CTFE (only DN300 / NPS 12“) | 4 |  | Všechny třídy a teploty mimo T3 (155 °C)
Non-standard | x
Krytí čidla a skříňky elektroniky
Standardní IP 67 (dosazuje se automaticky) | 1
Nadstandardní IP 68 | 2
Zemnicí elektroda
YES | 1
No | 0
Jmenovitý tlak
Jmenovitý tlak EN
PN 10 | 1
PN 16 | 2
PN 40 | 3
Non-standard | x
Jmenovitý tlak ASME
Class 150 | 4
Non-standard | x
Teplotní třída pro 2G / Povrchová teplota pro 2D
Teplotní třída pro 2G
T3 | 1
T4 | 2
T5 | 3
T6 | 4
Povrchová teplota pro 2D
155 °C | 5
130 °C | 6
95 °C | 7
80 °C | 8
Provozní teplota měřeného média
Standard (see sheet "Temperature") | 1
Non-standard | x
Provedení štítku (ATEX/IECEx)
ATEX | 1
IECEx | 2
Měřená kapalina
Water | 1
Non-standard | x
Zemnicí kroužky
No | 0
Yes | 1
Délka kabelů
Bez kabelu | 0
5 m (16 ft) (standardly) | 1
10 m (33 ft) | 2
15 m (50 ft) | 3
20 m (66 ft) | 4
30 m (98 ft) | 5
40 m (131 ft) | 6
50 m (164 ft) | 7
100 m (328 ft) | 8
Non-standard | x
Impulzní číslo
NOT requested | 0
Standard | 1 |  | Po této volbě aut. hlášení "Nastavení podle tabulky na listu Impulzní čísla"
Non-standard | x
Jednotky impulzního čísla
Žádná jednotka (impulzní číslo není požadováno) | 00
l/pulse (standardly) | 01
hl/pulse | 02
milion l/pulse | 03
m³/pulse | 04
US liquid gal/pulse | 05
milion US liquid gal/pulse | 06
Imp gal/pulse | 07
bbl/pulse | 08
bblLiq/pulse | 09
bush US/pulse | 10
in³/pulse | 11
ft³/pulse | 12
yd³/pulse | 13
Non-standard | xx
Zobrazované jednotky objemu
l | 01
hl | 02
milion l | 03
m³ (standardly) | 04
US liquid gal | 05
milion US liquid gal | 06
Imp gal | 07
bbl | 08
bblLiq | 09
bush US | 10
in³ | 11
ft³ | 12
yd³ | 13
Non-standard units | xx
Zobrazované jednotky průtoku
l/s | 01
l/min | 02
l/h | 03
milion l/day | 04
m³/s | 05
m³/min | 06
m³/h (standardly) | 07
m³/day | 08
ft³/s | 09
ft³/min | 10
ft³/h | 11
ft³/day | 12
US liquid gal/s (GPS) | 13
US liquid gal/min (GPM) | 14
US liquid gal/hr (GPH) | 15
US liquid gal/day (GPD) | 16
milion US liquid gal/day | 17
Imp gal/s | 18
Imp gal/min | 19
Imp gal/h | 20
Imp gal/day | 21
bbl/s | 22
bbl/min | 23
bbl/h | 24
bbl/den | 25
Non-standard | xx
Počet vzorků pro průměrování
25 | 1
50 | 2
100 (standardly) | 3
150 | 4
200 | 5
250 | 6
Non-standard | x
Necitlivost měření
50 % Q₁ (standardly) | 1
35 % Q₁ | 2
Non-standard | x
Zobrazovací jazyk
Czech | 01
English | 02
Dutch | 03
Español | 04
Polski | 05
Français | 06
Italiano | 07
Deutsch | 08
По Русски | 09
Português | 10
Non-standard | xx
Zobrazovat
Total volume (standardly) | 1
Time/date | 2
Operation time | 3
Excitation current | 4
Percentage flow rate | 5
Last error | 6
Průtok 100% (l/s)
Standard flow Q₃ | 1 |  | Po této volbě aut. hlášení: Q₃ = Q pro v = 8 m/s
Non-standard | x
Analogový výstup
NOT requested | 00
Q- to Q+ (Q = Q₃) (standardly) | 01 |  | Po této volbě aut. hlášení: Q₃ = Q pro v = 8 m/s
Q- to Q+ acc to a request | x2
0 to ¦Q¦ (Q = Q₃) | 03 |  | Po této volbě aut. hlášení: Q₃ = Q pro v = 8 m/s
0 ÷ ¦Q¦ acc to a request | x4
Výstup OUT1
NOT requested | 00
Frequency for Q+ 0 to 10 kHz | 01 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q- 0 to 10 kHz | 02 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for¦Q¦ 0 to 10 kHz (standardly) | 03 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q+ 0 to 1 kHz | 04 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q- 0 to 1 kHz | 05 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for¦Q¦ 0 to 1 kHz | 06 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency - non-standard (Q ≠ Q₃) | x1
Pulse for Q+ | 08 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse for Q- | 09 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse for ¦Q¦ | 10 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse - non-standard pulses or pulse number | x2
Indication of limit flow Q > Qlimit | 12 |  | Po této volbě aut. hlášení: Qmezní = Q₃ - sepne, je-li Q > Qmezní
Indication of limit flow ¦Q¦ > Qlimit | 13 |  | Po této volbě aut. hlášení: Qmezní = Q₃ - sepne, je-li ¦Q¦ > Qmezní
Indication of stay withour defect | 14 |  | Po této volbě aut. hlášení: Je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada.
Permanently closed | 15
Funkce OUT1
Výstup OUT1 není požadován či není pulzní | 0
Positive (standardly) | 1
Negative | 2
Výstup OUT2
NOT requested | 00
Frequency for Q+ 0 to 10 kHz | 01 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q- 0 to 10 kHz | 02 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for¦Q¦ 0 to 10 kHz (standardly) | 03 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q+ 0 to 1 kHz | 04 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for Q- 0 to 1 kHz | 05 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency for¦Q¦ 0 to 1 kHz | 06 |  | Po této volbě aut. hlášení: 0 ÷ Q₃ (Q₃ = Q pro v = 8 m/s)
Frequency - non-standard (Q ≠ Q₃) | x1
Pulse for Q+ | 08 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse for Q- | 09 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse for ¦Q¦ | 10 |  | Po této volbě aut. hlášení: Standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla"
Pulse - non-standard pulses or pulse number | x2
Indication of limit flow Q > Qlimit | 12 |  | Po této volbě aut. hlášení: Qmezní = Q₃ - sepne, je-li Q > Qmezní
Indication of limit flow ¦Q¦ > Qlimit | 13 |  | Po této volbě aut. hlášení: Qmezní = Q₃ - sepne, je-li ¦Q¦ > Qmezní
Indication of stay withour defect | 14 |  | Po této volbě aut. hlášení: Je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada.
Permanently closed | 15
Funkce OUT2
Výstup OUT2 není požadován či není pulzní | 0
Positive (standardly) | 1
Negative | 2
Rozhraní
Not required | 0
RS-485 MODBUS RTU | 1
Adresa
Není nabízena ze seznamu
Rychlost přenosu
300 Bd | 1
600 Bd | 2
1 200 Bd | 3
2 400 Bd | 4
4 800 Bd | 5
9 600 Bd (standardly) | 6
19 200 Bd | 7
38 400 Bd | 8
56 800 Bd | 9
HART® (na listu Specifikace zatím skrytý řádek)
Not required | 0
Yes (do not use, still in preparation) | 1
FLOSET 4.0 včetně příslušenství
Not required | 0
Yes | 1
Metrologické požadavky
Without metrological verification | 0
Standard calibration acc to EN ISO 4064-1, accuracy class 2 | 1
Above standard calibration with accuracy ±0,5 % | 2
Above standard calibration with accuracy ±0,2 % | 3
Metrological verification acc to ISO 4064-1 without Protocol | 5
Metrological verification acc to ISO 4064-1 + Protocol of metrological verification | 6
Non - standard metrological request | x
Počet kusů
Není nabízen ze seznamu
Balení
Unpacking | 0
Standard | 1
Non-standard | x
Způsob předání
Personally | 1
By shipping agent on supplier's costs | 2
By shipping agent on buyer's costs | 3
Non-standard | x
Záruka
6 months | 1
12 months (standardly) | 2
18 months | 3
24 months | 4
36 months | 5
Non-standard | x
Note on B11: Zóny "0" a "20" nenabízíme <= není certifikát, nevyrábíme.
Note on A91: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A106: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A216: Indikace místo Diagnostika. Opravit i u ostatních TAB?
Note on A221: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A237: Indikace místo Diagnostika. Opravit i u ostatních TAB?
Note on A242: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.

## Temperature
Relationships between the temperature class Ex of the device and the temperature of the measured medium
Zone 1 or 2 | Zone 21 or 22
Required temperature class for 2G (gases) | Required surface temperature for 2D (dust) | Type of lining | Range of DN | Permissible max. temperature of the measured medium | Permissible design of the flow meter
T3 | 155 °C | PTFE | DN15–DN25 | 123 °C | Remote
| 155 °C | PTFE | DN32–DN300 | 139 °C
T4 | 130 °C | PTFE | DN15–DN25 | 98 °C
|  |  | DN32–DN300 | 114 °C
|  | E-CTFE | DN300 | 114 °C
T5 | 95 °C | PTFE | DN15–DN25 | 63 °C
|  | PTFE | DN32–DN300 | 79 °C
|  | E-CTFE | DN300 | 79 °C
T6 | 80 °C | MG | DN25 | 48 °C | Compact or remote
|  |  | DN32–DN300 | 64 °C
|  | NG | DN40–DN300 | 64 °C
|  | PTFE | DN15–DN25 | 48 °C
|  |  | DN32–DN300 | 64 °C
|  | E-CTFE | DN300 | 64 °C
|  | Condition |  | Permissible minimum the temperature of the measured medium
|  | Lining SPR |  | +5 °C
|  | Stainless steel sensor + non-SPR lining |  | -35 °C
|  | Other sensor linings and materials |  | -20 °C

## Pulse numbers
Overview of pulse numbers
depending on frequency and dimension
DN [mm] | NPS | Q4 |  | Pulse number [l/pulse]
|  | (v = 10 m/s) |  | for fmax = 100 Hz |  |  | for fmax = 50 Hz (standard) |  |  | for fmax = 10 Hz |  |  | for fmax = 5 Hz
|  | [m3/h] | [l/s] | pulse | f pulse | pulse | pulse | f pulse | pulse | pulse | f pulse | pulse | pulse | f pulse | pulse
|  |  |  | volume | for Q4 | width | volume | for Q4 | width | volume | for Q4 | width | volume | for Q4 | width
|  |  |  | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax
|  |  |  | [l/pulse] | [Hz] | [ms] | [l/pulse] | [Hz] | [ms] | [l/pulse] | [Hz] | [ms] | [l/pulse] | [Hz] | [ms]
10 |  | 2.8 | 0.77778 | 0.01 | 77.7778 | 6 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 1 | 0.77778 | 643
15 | ½“ | 7.87 | 2.1861 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 1 | 2.1861 | 229 | 1 | 2.1861 | 229
20 | ¾“ | 12 | 3.3333 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 1 | 3.3333 | 150 | 1 | 3.3333 | 150
25 | 1“ | 20 | 5.5556 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 1 | 5.5556 | 90 | 1 | 5.5556 | 90
32 | 1 ¼“ | 31.25 | 8.6806 | 0.1 | 86.8056 | 6 | 1 | 8.6806 | 58 | 1 | 8.6806 | 58 | 10 | 0.86806 | 576
40 | 1 ½“ | 50 | 13.8889 | 1 | 13.8889 | 36 | 1 | 13.8889 | 36 | 10 | 1.3889 | 360 | 10 | 1.3889 | 360
50 | 2“ | 79 | 21.9444 | 1 | 21.9444 | 23 | 1 | 21.9444 | 23 | 10 | 2.1944 | 228 | 10 | 2.1944 | 228
65 | 2 ½“ | 125 | 34.7222 | 1 | 34.7222 | 14 | 1 | 34.7222 | 14 | 10 | 3.4722 | 144 | 10 | 3.4722 | 144
80 | 3“ | 200 | 55.5556 | 1 | 55.5556 | 9 | 1 | 55.5556 | 9 | 10 | 5.5556 | 90 | 10 | 5.5556 | 90
100 | 4“ | 312.5 | 86.8056 | 1 | 86.8056 | 6 | 10 | 8.6806 | 58 | 10 | 8.6806 | 58 | 100 | 0.86806 | 576
125 | 5“ | 500 | 138.8889 | 10 | 13.8889 | 36 | 10 | 13.8889 | 36 | 100 | 1.3889 | 360 | 100 | 1.3889 | 360
150 | 6“ | 788 | 218.8889 | 10 | 21.8889 | 23 | 10 | 21.8889 | 23 | 100 | 2.1889 | 228 | 100 | 2.1889 | 228
200 | 8“ | 1250 | 347.2222 | 10 | 34.7222 | 14 | 10 | 34.7222 | 14 | 100 | 3.4722 | 144 | 100 | 3.4722 | 144
250 | 10“ | 2000 | 555.5556 | 10 | 55.5556 | 9 | 10 | 55.5556 | 9 | 100 | 5.5556 | 90 | 100 | 5.5556 | 90
300 | 12“ | 3125 | 868.0556 | 10 | 86.8056 | 6 | 100 | 8.6806 | 58 | 100 | 8.6806 | 58 | 1000 | 0.86806 | 576

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 42 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 14
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | FX |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Transmitter | 0
6 |  | Sensor design
7 |  | Flowmeter version and equipment | 0
- | - | TECHNICAL PARAMETERS | -
9 |  | Zone (ATEX-IECEx) | 0
10 |  | Dimension of sensor (EN / ASME) | 0
11 |  | Sensor flanges | 0
12 |  | Sensor material and coating | 0
13 |  | Material of electrodes and grounding rings | 0
14 |  | Sensor lining | 0
15 |  | Sensor and transmitter protection class
16 |  | Grounding electrode | 0
17 |  | Nominal pressure | 0
18 |  |  | 0
19 |  | Operating temperature of the medium | 0
20 |  | Certification | 0
21 |  | Type of measured liquid | 0
22 |  | Grounding rings | 0
23 |  | Length of cable | 0
- | - | FLOW METER SETTINGS | -
25 |  | Pulse number | 0
26 |  | Displayed volume units | 0
27 |  | Displayed flow units | 0
28 |  | Number of samples for averaging | 0
29 |  | Measurement in sensitivity | 0
30 |  | Displayed languague | 0
31 |  | Data on display | 0
32 |  | Flow 100% (l/s) | 0
33 |  | Current output Flow rate | 0
34 |  | Output OUT 1 | 0
35 |  | Output OUT 1 functions | 0
36 |  | Output OUT 2 | 0
37 |  | Output OUT 2 functions | 0
- | - | COMMUNICATION SETTINGS | -
39 |  | Interface | 0
40 |  | Address - enter from 1 to 247 | 0
41 |  | Transmission speed | 0
42 |  | HART® | Není požadováno
43 |  | FLOSET 4.0 with accessories | 0
- | - | METROLOGICAL REQUIREMENTS | -
45 |  | Metrological requirement | 0
- | - | PURCHASE CONDITIONS | -
47 |  | Number of pieces | 0
48 |  | Packaging | 0
49 |  | Delivery | 0
50 |  | Warranty | 0
- | - | RELATED REGULATIONS | -
52 |  | Number of manual flowmeter