## Specifikace
Specifikační tabulka ultrazvukového průtokoměru SONOELIS SE40xx |  |  | Kód OČ | Doporučená hodnota | Chybové hlášení / poznámka
Postupně odshora vyplňte všechna bílá pole ve sloupci D (předdefinované hodnoty zobrazíte klepnutím na: |  |  | ) | Tabulka slouží jako příloha k poptávce nebo k objednávce a pro výrobu.
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Vybavení a provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | .1-
8 | Dimenze čidla ~ maximální průtok Q₄ (qs)
9 | Příruby čidla
10 | Materiál a povrchová úprava čidla
11 | Krytí čidla se sondami
12 | Jmenovitý tlak
13 | Možnost vzniku podtlaku
14 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
15 | Napájení
16 | Skříňka vyhodnocovací elektroniky
17 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU |  | 0 | Skryto - zatím nepoužívat!
18 | Kategorie dle PED 2014/68/EU |  | 0 | Skryto - zatím nepoužívat!
19 | Měřená tekutina |  |  |  |  | Výše uvedené parametry definující konstrukci výrobku.
20 | Upřesnění měřené tekutiny
21 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
23 | Druh měření
24 | Necitlivost měření
25 | Impulzní číslo
26 | Jednotka impulzního čísla
27 | Frekvenční výstup
28 | Proudový výstup
29 | Binární výstup
30 | Displej - 1. řádek
31 | Displej - 2. řádek
32 | Jednotka objemu
33 | Jednotka objemového průtoku
34 | Jednotka hmotnosti
35 | Jednotka hmotnostního průtoku
36 | Jednotka teploty
37 | Jednotka rychlosti
38 | Zobrazovací jazyk
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | - | -
40 | Rozhraní
41 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255
42 | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255
43 | Rychlost přenosu
44 | Parita
- | METROLOGICKÉ POŽADAVKY | - | -
46 | Metrologický požadavek
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
48 | Počet kusů
49 | Balení
50 | Způsob předání
51 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
53 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru
54 | IDO výrobku (zadává ELIS)
| Objednací číslo |  |  | Při případném kopírování vlevo uvedeného Objednacího čísla
| Úplné objednací číslo se vygeneruje až po zadání všech parametrů. |  |  | použijte funkci "Vložit hodnoty"!
SE40.1-00-----
| Zde upřesněte všechny parametry, které jsou označené jako NESTANDARDNÍ (kód OČ = "x") |  |  | Jedná se o tyto parametry (čís. položky - název):
Dne
Firma
Číslo poptávky/objednávky zákazníka
Číslo položky v poptávce/objednávce
Vystavil - jméno a příjmení
Referent ELIS
Es90153F
Note on D1: Slouží pro specifikaci průtokoměrů SE401x, SE402x, SE404x a SE406x (nikoliv pro SE409x)
Note on D8: Dimenze dle EN (ASME, AWWA ...) ~ max. průtok při rychlosti v = 10 m/s U přírub AWWA je uvedená dimenze (DN700 a větší) pouze oriantační. Norma AWWA přesné rozměry nedefinuje.
Note on D25: Viz manuál str. 26
Note on D43: Baud (Bd) je jednotka modulační rychlosti udávající počet změn stavu přenosového média za 1 sekundu.
Note on D44: Pro MODBUS je neaktivní (nenastavuje se), jinak 1. písmeno se týká příjmu dat (L = lichá parita, S = sudá parita)
Note on C45: Zahrnují kalibrace i úřední ověření
Note on D46: Při kalibraci vždy obdržíte Kalibrační list (protokol).
Note on D54: IDO výrobku (č. kusovníku vč. provedení) zde zapisuje pověřený zaměstnanec ELIS v případě, že výrobek je uveden v DB IS Helios.
Note on C61: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)

## Data (hidden)
Provedení měřicího čidla | Kód | Typ čidla | Sloupec pro zápis návrhu úprav
Jednopaprskové DN200 ÷ DN1200 | 1 | UC7.0
Dvoupaprskové DN200 ÷ DN1200 | 2 | UC7.2
Jednopaprskové oplášťované DN32 ÷ DN300 | 4 | UC3
Dvoupaprskové oplášťované DN40 ÷ DN300 | 6 | UC5
Vybavení a provedení průtokoměru
ECONOMIC | 1
STANDARD (displej) | 3
COMFORT (displej + klávesnice) | 5
Dimenze čidla ~ Q₄
DN32 ~ 20 m³/h | 01
DN40 ~ 32 m³/h | 02
DN50 ~ 50 m³/h | 03
DN65 ~ 80 m³/h | 04
DN80 ~ 150 m³/h | 05
DN100 ~ 240 m³/h | 06
DN125 ~ 350 m³/h | 07
DN150 ~ 500 m³/h | 08
Variantní hodnota - nejprve zadejte Provedení měřicího čidla | 09
Variantní hodnota - nejprve zadejte Provedení měřicího čidla | 10
Variantní hodnota - nejprve zadejte Provedení měřicího čidla | 11
DN350 ~ 1 800 m³/h | 12
DN400 ~ 2 000 m³/h | 13
DN450 ~ 2 300 m³/h | 14
DN500 ~ 2 500 m³/h | 15
DN600 ~ 3 000 m³/h | 16
DN700 ~ 3 600 m³/h | 17
DN800 ~ 4 100 m³/h | 18
DN900 ~ 4 600 m³/h | 19 |  | Přidaná DN - poslední úprava 7.4.22
DN1000 ~ 5 100 m³/h | 20
DN1200 ~ 6 100 m³/h | 21
Nestandardní | xx
Příruby čidla
ČSN EN 1092-1 | 1
ASME (ANSI) B16.5 (max. DN600) | 2
AS 4087 | 3
AWWA C207 (DN700 a větší) | 4
BS 4504 | 5
JIS B2210 | 6
Nestandardní | x
Materiál a povrchová úprava čidla
Uhlíková ocel (trubka i příruba) Vnější nátěr: Polyuretan | 1
Trubka: Nerez 1.4301 Plášť a příruba: Uhlíková ocel Vnější nátěr: Polyuretan | 2
Trubka a příruby: Nerez 1.4301 Plášť: Uhlíková ocel Vnější nátěr: Polyuretan | 3
Celonerezové 1.4301 | 4
Nestandardní | x
Krytí čidla se sondami
Variantní hodnota - nejprve zadejte Provedení měřicího čidla | 1
Nadstandardní IP68 | 2
Jmenovitý tlak
PN 6 | 1
PN 10 | 2
PN 16 | 3
PN 25 | 4
PN 40 | 5
Nestandardní | x
Možnost vzniku podtlaku
Ne | 0
Ano | x
Maximální provozní teplota média
50 °C | 1
90 °C | 2
110 °C | 3
130 °C | 4
150 °C | 5
180 °C | 6
Nestandardní | x
Napájení
110 V AC (95 ÷ 132 V), 50 Hz ÷ 60 Hz | 1
230 V AC (184 ÷ 250 V), 50 Hz ÷ 60 Hz | 2
24 V DC | 3
Skříňka vyhodnocovací elektroniky
Plastová (krytí IP 65) | 1
Hliníková (krytí IP 66) | 2
Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
Kapaliny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 1
Kapaliny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 2
Plyny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 3
Plyny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 4
Nestandardní | x
Kategorie dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
SEP (PED 0) | 1
PED I | 2
PED II | 3
PED III | 4
Měřená tekutina
Voda | 01
Ropa | 02
Nafta | 03
Kaprolaktam | 04
Toluen | 05
Fenol | 06
Formaldehyd | 07
Zkapalněný čpavek | 08
Kakaové máslo | 09
Hnědouhelný generátorový dehet | 10
Řepkový tuk | 11
Tranformátorový olej ITO 100, ITO 200, TECHNO 2000, TECHNO 3000 | 12
Mazut | 13
Líh | 14
Jiná (nestandardní) | xx
Upřesnění měřené tekutiny
Neobsahuje pevné částice ani bubliny | 0
Obsahuje pevné částice nebo bubliny | x
Délka kabelů
5 m (standardně) | 01
10 m | 02
15 m | 03
20 m | 04
30 m | 05
40 m | 06
50 m | 07
60 m | 08
70 m | 09
80 m | 10
90 m | 11
100 m | 12
Nestandardní | xx
Druh měření
Jednosměrné objemové (standardně) | 1
Jednosměrné hmotnostní | 2
Obousměrné objemové | 3
Obousměrné hmotnostní | 4
Necitlivost měření
Standardní Q nec/q nec | 1
50% Q1/qi | 2
± 0,3 % Q₃/q jmenovitý | 3
Nestandardní | x
Impulzní číslo
Ne - impulzní výstup není požadován | 0
Standardní impulzní výstup (nastaven výrobcem) | 1
0,01 | 2
0,1 | 3
1 | 4
10 | 5
50 | 6
100 | 7
200 | 8
300 | 9
Nestandardní | x
Jednotka impulzního čísla
Žádná - impulzní výstup není požadován | 00
Standardní (nastavena výrobcem) | 01
l/imp (standardně) | 02
m³/imp | 03
bbl/imp (bbl = US barrel) | 04
ft³/imp (ft³ = cubic feet) | 05
gal/imp (gal = US liquid gallon) | 06
kg/imp | 07
t/imp | 08
ton/imp (ton = US ton) | 09
lb/imp (lb = libra) | 10
Nestandardní | xx
Frekvenční výstup
Ne - není požadován | 0
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 0 ÷ 500 Hz | 1
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 0 ÷ 1 kHz (standardně) | 2
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 0 ÷ 5 kHz | 3
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 0 ÷ 10 kHz | 4
Nestandardní | x
Proudový výstup
Ne - není požadován | 0
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 0 ÷ 20 mA | 1
0 ÷ Q₄ (qs) ~ 4 ÷ 20 mA (standardně) | 2
Nestandardní | x
Binární výstup
Ne - není požadován | 00
Směr proudění ve směru sepne | 01
Směr proudění ve směru rozepne | 02
Mez objemového průtoku při překročení sepne | 03
Mez objemového průtoku při překročení rozepne | 04
Mez hmotnostního průtoku při překročení sepne | 05
Mez hmotnostního průtoku při překročení rozepne | 06
Mez objemu při překročení sepne | 07
Mez objemu při překročení rozepne | 08
Mez hmotnosti při překročení sepne | 09
Mez hmotnosti při překročení rozepne | 10
Mez teploty při překročení sepne | 11
Mez teploty při překročení rozepne | 12
Nezaplněné potrubí, při poruše sepne | 13
Nezaplněné potrubí, při poruše rozepne | 14
Nestandardní | xx
Displej - 1. řádek |  | Komentář
Bez displeje | 0
Objemový průtok | 1
Hmotnostní průtok | 2
Displej - 2. řádek
Bez displeje | 0
Objem | 1
Hmotnost | 2
Objem + hmotnost | 3
Hmotnost + teplota | 4
Jednotka objemu
Žádná - objem se nezobrazuje | 0
m³ (standardně) | 1
l | 2
bbl (US barrel) | 3
ft³ (cubic feet) | 4
gal (US liquid gallon) | 5
Nestandardní | x
Jednotka objemového průtoku
Žádná - objemový průtok se nezobrazuje | 00
m³/h (standardně) | 01
m³/min | 02
m³/s | 03
l/h | 04
l/min | 05
l/s | 06
bbl/h | 07
bbl/min | 08
bbl/s | 09
ft³/h | 10
ft³/min | 11
ft³/s | 12
gal/h | 13
gal/min | 14
gal/s | 15
Nestandardní | xx
Jednotka hmotnosti
Žádná - hmotnost se nezobrazuje | 0
t (standardně) | 1
kg | 2
ton (US ton) | 3
lb (libra) | 4
Nestandardní | x
Jednotka hmotnostního průtoku
Žádná - hmotnostní průtok se nezobrazuje | 00
t/h (standardně) | 01
t/min | 02
t/s | 03
kg/h | 04
kg/min | 05
kg/s | 06
ton/h | 07
ton/min | 08
ton/s | 09
lb/h | 10
lb/min | 11
lb/s | 12
Nestandardní | xx
Jednotka teploty
Žádná - průtokoměr nemá teploměr | 0
°C | 1
°F | 2
Jednotka rychlosti
Žádná - průtokoměr nemá displej | 0
m/s | 1
ft/s | 2
Zobrazovací jazyk
Žádný - průtokoměr nemá displej | 0
Čeština | 1
Angličtina | 2
Němčina | 3
Ruština | 4
Španělština | 5
Italština | 6
Francoužština | 7
Rozhraní
Komunikace není požadována | 0
RS485 | 1
RS485/MODBUS RTU | 2
Adresa
Není nabízena z tohoto listu
Skupina
Není nabízena z tohoto listu
Rychlost přenosu
0 (bez komunikace) | 0
4 800 Bd (RS485) | 4
9 600 Bd (RS485/MODBUS RTU) | 5
Parita
Žádná (bez komunikace nebo MODBUS) | 0
Bez parity | 1
SL (sudá-lichá) (standardně) | 2
SS (sudá-sudá) | 3
LS (lichá-sudá) | 4
LL (lichá-lichá) | 5
Metrologický požadavek
Bez metrologického požadavku | 0
Standardní kalibrace dle EN ISO 4064-1, tř. přesnosti 2 | 2
Variantní hodnota - nejprve zadejte Provedení měřicího čidla | 3
Úřední ověření dle EN 1434 bez Potvrzení o ověření | 5
Úřední ověření dle EN 1434 + Potvrzení o metrologickém ověření | 6
Nestandardní metrologický požadavek | x
Počet kusů
Není nabízen z tohoto listu
Balení
Nebaleno | 0
Standardní | 1
Nestandardní | x
Způsob předání
Osobní odběr | 1
Spediční službou na náklady dodavatele | 2
Spediční službou na náklady odběratele | 3
Nestandardní | x
Záruka
6 měsíců | 1
12 měsíců | 2
18 měsíců | 3
24 měsíců (standardně) | 4
36 měsíců | 5
Nestandardní | x
Evidenční číslo manuálu průtokoměru |  | Typ průtokoměru
Es90336K/f | 1 | SE4015-SE4025 (zahrnuje i SE4011 mimo MID)
Es90200K/d | 2 | SE4045-SE4065 (zahrnuje i SE4041 mimo MID)
Es90699K | 3 | SE4015.1-SE4025.1
Es90697K | 4 | SE4045.1-SE4065.1
Es90640K/a | 5 | SE4011 MID
Es90639K/a | 6 | SE4041 MID
Note on C1: Informativní poznámka
Note on A2: Čidlo UC7.0
Note on A3: Čidlo UC7.2
Note on A4: Čidlo UC3.0
Note on A5: Čidlo UC5.0
Note on A26: Poslední dimenze dle ASME
Note on A27: Standard: Nejmenší dimenze dle AWWA
Note on A83: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A133: Pro doma: Q max (Q₄) / 36
Note on A144: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A145: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on C185: U provedení COMFORT se řádky displeje do tabulky ručně nezadávají (obdobně jako u ECONOMIC), provádí se aut. standardní nastavení, které si uživatel může změnit klávesnicí.
Note on A186: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A187: Nenabízí se, ale dosazuje automaticky.
Note on A188: Nenabízí se, ale dosazuje automaticky.
Note on A190: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A196: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A204: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A222: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A229: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A244: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A248: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A252: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A269: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A273: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A305: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A306: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A307: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A308: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A309: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A310: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 41 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 11
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | SE40 |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Provedení měřicího čidla | 0
6 |  | Vybavení a provedení průtokoměru | 0
- | .1- | TECHNICKÉ PARAMETRY | -
8 |  | Dimenze čidla ~ maximální průtok Q₄ (qs) | 0
9 |  | Příruby čidla | 0
10 |  | Materiál a povrchová úprava čidla | 0
11 |  | Krytí čidla se sondami | 0
12 |  | Jmenovitý tlak | 0
13 |  | Možnost vzniku podtlaku | 0
14 |  | Maximální provozní teplota média (TSmax) | 0
15 |  | Napájení | 0
16 |  | Skříňka vyhodnocovací elektroniky | 0
17 | 0 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU | 0
18 | 0 | Kategorie dle PED 2014/68/EU | 0
19 |  | Měřená tekutina | 0
20 |  | Upřesnění měřené tekutiny | 0
21 |  | Délka kabelů | 0
- | - | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | -
23 |  | Druh měření | 0
24 |  | Necitlivost měření | 0
25 |  | Impulzní číslo | 0
26 |  | Jednotka impulzního čísla | 0
27 |  | Frekvenční výstup | 0
28 |  | Proudový výstup | 0
29 |  | Binární výstup | 0
30 |  | Displej - 1. řádek
31 |  | Displej - 2. řádek | 0
32 |  | Jednotka objemu | 0
33 |  | Jednotka objemového průtoku | 0
34 |  | Jednotka hmotnosti | 0
35 |  | Jednotka hmotnostního průtoku | 0
36 |  | Jednotka teploty | 0
37 |  | Jednotka rychlosti | 0
38 |  | Zobrazovací jazyk | 0
- | - | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | -
40 |  | Rozhraní | 0
41 |  | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255 | 0
42 |  | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255 | 0
43 |  | Rychlost přenosu
44 |  | Parita | 0
- | - | METROLOGICKÉ POŽADAVKY | -
46 |  | Metrologický požadavek | 0
- | - | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | -
48 |  | Počet kusů | 0
49 |  | Balení | 0
50 |  | Způsob předání | 0
51 |  | Záruka | 0
- | - | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | -
53 |  | Evidenční číslo manuálu průtokoměru

## Dekod (hidden)
Dekódovací tabulka objednacího čísla indukčního průtokoměru FLONET FN20xx.1
Kompletní objednací číslo nebo jeho nepřerušená počáteční část ("Vložit hodnoty" do buňky C4)
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ |  | Kód OČ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Vybavení a provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | -
8 | Dimenze čidla ~ trvalý průtok Q₃
9 | Příruby čidla
10 | Materiál a povrchová úprava čidla
11 | Krytí čidla se sondami
12 | Jmenovitý tlak
13 | Možnost vzniku podtlaku
14 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
15 | Napájení
16 | Skříňka vyhodnocovací elektroniky
17 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
18 | Kategorie dle PED 2014/68/EU
19 | Měřená tekutina
20 | Upřesnění měřené tekutiny
21 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
23 | Druh měření
24 | Necitlivost měření
25 | Impulzní číslo
26 | Jednotka impulzního čísla
27 | Frekvenční výstup
28 | Proudový výstup
29 | Binární výstup
30 | Displej - 1. řádek
31 | Displej - 2. řádek
32 | Jednotka objemu
33 | Jednotka objemového průtoku
34 | Jednotka hmotnosti
35 | Jednotka hmotnostního průtoku
36 | Jednotka teploty
37 | Jednotka rychlosti
38 | Zobrazovací jazyk
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | - | -
40 | Rozhraní
41 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255
42 | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255
43 | Rychlost přenosu
44 | Parita
- | METROLOGICKÉ POŽADAVKY | - | -
46 | Metrologický požadavek
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
48 | Počet kusů
49 | Balení
50 | Způsob předání
51 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
53 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru
Poznámky k výrobku, obchodnímu případu či nestandardním parametrům
Dekódoval - jméno
Dne:
Note on C4: Zde vložte obj. číslo, které chcete dekódovat. Nejvhodnější vložení je kopírováním, ale vždy jej proveďte funkcí Vložit hodnoty!
Note on C58: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)