## Specifikace
Specifikační tabulka indukčního průtokoměru FLONET FF50xx |  |  |  | Doporučená hodnota | Chybové hlášení / poznámka
Postupně odshora vyplňte všechna bílá pole ve sloupci D (předdefinované hodnoty zobrazíte klepnutím na: |  |  | ) | Tabulka slouží jako příloha k poptávce nebo k objednávce a k zakázkovému listu pro výrobu.
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ |  | Kód OČ
5 | Připojení měřicího čidla
6 | Konstrukční provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | -
8 | Dimenze čidla ~ maximální průtok
9 | Materiál čidla
10 | Výstelka čidla
11 | Krytí čidla
12 | Materiál elektrod
13 | Zemnicí elektroda
14 | Jmenovitý (maximálně dovolený) tlak
15 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
16 | Napájení
17 | Krytí skříňky elektroniky
18 | Měřená kapalina |  |  |  |  | Výše uvedené parametry definující konstrukci výrobku.
19 | Popis měřené kapalina
20 | Zemnicí kroužky
21 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
23 | Impulzní číslo
24 | Jednotky impulzního čísla
25 | Jednotky objemu
26 | Jednotky průtoku
27 | Počet vzorků pro průměrování
28 | Necitlivost měření
29 | Zobrazovací jazyk
30 | Zobrazovat
31 | Průtok 100% (l/s)
32 | Analogový výstup
33 | Výstup OUT1
34 | Funkce OUT1
35 | Výstup OUT2
36 | Funkce OUT2
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | - | -
38 | Rozhraní
39 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 247
40 | Rychlost přenosu
41 | HART®
42 | FLOSET 4.0 včetně příslušenství
- | KALIBRACE | - | -
44 | Kalibrační požadavek
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
46 | Počet kusů
47 | Balení
48 | Způsob předání
49 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
51 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru | Es90735K | 1
52 | IDO výrobku (zadává ELIS)
| Objednací číslo |  |  | Při případném kopírování vlevo uvedeného Objednacího čísla
| Úplné objednací číslo se vygeneruje až po zadání všech parametrů. |  |  | použijte funkci "Vložit hodnoty"!
#REF!
| Zde upřesněte všechny parametry, které jsou označené jako NESTANDARDNÍ (kód "x") |  |  | Jedná se o tyto parametry (čís. položky - název):
Dne
Firma
Číslo poptávky / objednávky zákazníka
Číslo položky v poptávce / objednávce
Vystavil - jméno a příjmení
Referent ELIS
Es90164F
Note on D4: FLONET FF50xx je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v pásmu rychlostí proudění (0,025–10 m/s). Minimální požadovaná vodivost měřeného média je 10 μS/cm, pro demineralizovanou vodu 20 μS/cm.
Note on C14: Jmenovitý tlak (PN) = maximálně dovolený (PSmax)
Note on D19: Tento údaj nemá předdefinované hodnoty. Uveďte co nejpřesnější popis.
Note on D21: U kompaktního provedení nevyplňujte!
Note on C25: Zobrazované jednotky objemu
Note on C26: Zobrazované jednotky průtoku
Note on D33: Q = Q₃
Note on D35: Q = Q₃
Note on D39: Standardní adresa: 4
Note on D40: Baud (Bd) je jednotka modulační rychlosti udávající počet změn stavu přenosového média za 1 sekundu.
Note on C42: Příslušenství: Převodník USB/RS-485, připojovací kabely, uživatelská příručka.
Note on D42: Prostřednictvím programu FLOSET lze průtokoměr připojit k počítači (PC, notebook, tablet), na kterém je nainstalován Windows 7 a vyšší (nebo Linux, iOS) s JAVA 8u40 a vyšší.
Note on C43: Zahrnují kalibrace i úřední ověření
Note on D44: Při kalibraci vždy obdržíte Kalibrační list (protokol).
Note on D52: IDO výrobku (č. kusovníku vč. provedení) zde zapisuje pověřený zaměstnanec ELIS, v případě že výrobek je uveden v DB IS Helios.
Note on C59: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)

## Data (hidden)
Připojení měřicího čidla | Kód | Sloupec pro zápis návrhu úprav
Potravinářské šroubení DIN 11851 | 1
Clamp DIN 32676 | 2
Tri Clamp® | 3
Clamp ITE Intertechnik | 4
Nestandardní | x
Konstrukční provedení průtokoměru
COMFORT kompaktní | 4
COMFORT oddělené | 5
Dimenze čidla
DN10 2,8 m³/h (NPS 3/8" 12.3 US GPM) | 03
DN15 7,87 m³/h (NPS 1/2" 34.6 US GPM) | 04
DN20 12 m³/h (NPS 3/4" 52.8 US GPM | 05
DN25 20 m³/h (NPS 1" 88.1 US GPM) | 06
DN32 31.25m³/h (NPS 1¼" 137.6 US GPM) | 07
DN40 50 m³/h (NPS 1½" 220.1 US GPM) | 08
DN50 79 m³/h (NPS 2" 347.8 US GPM) | 09
DN65 125 m³/h (NPS 2½" 550.4 US GPM) | 10
DN80 200 m³/h (NPS 3" 880.6 US GPM) | 11
DN100 312,5 m³/h (NPS 4" 1 376 US GPM) | 12
Nestandardní | xx
Materiál čidla
Celonerezové 1.4301 | 1
Celonerezové 1.4571 | 2
Výstelka čidla
Teflon PTFE (-20 ÷ +150 °C) | 4
PVDF (-20 ÷ +120 °C) | 6
Krytí čidla
Standardní IP 67 | 1
Nadstandardní IP 68 | 2
Materiál elektrod
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Hastelloy C-276 | 2
Platina-rhodium PtRh20 | 3
Tantal | 4
Titan Gr.2 ASTM B348-03 | 5
Nestandardní | x
Zemnicí elektroda
ANO | 1 | Od DN25
Ne | 0
Jmenovitý tlak (maximálně dovolený)
PN 10 | 1
Nestandardní | x
Maximální provozní teplota média (TSmax)
50 °C | 1
60 °C | 2
70 °C | 3
80 °C | 4
90 °C | 5
110 °C | 6
120 °C | 7
130 °C | 8
150 °C | 9
Nestandardní | x
Napájení
95 ÷ 250 V AC, 45 ÷ 65 Hz | 1
24 V DC ±20 % (19,2 ÷ 28,8 V DC) | 2
Krytí skříňky elektroniky
Standardní IP 67 | 1
Nadstandardní IP 68 | 2
Měřená tekutina
Voda | 1
Nestandardní | x
Popis měřené tekutiny
Není nabízen ze seznamu
Zemnicí kroužky
Bez zemnicích kroužků | 0
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Délka kabelů
Bez kabelu | 0
5 m (standardně) | 1
10 m | 2
15 m | 3
20 m | 4
30 m | 5
40 m | 6
50 m | 7
100 m | 8
Nestandardní | x
Impulzní číslo
Není požadováno | 0
Standardní (viz list "Impulzní čísla") | 1
Nestandardní | x
Jednotky impulzního čísla
Žádná jednotka (impulzní číslo není požadováno) | 00
l/imp (standardně) | 01
hl/imp | 02
milion l/imp | 03
m³/imp | 04
US liquid gal/imp | 05
milion US liquid gal/imp | 06
Imp gal/imp | 07
bbl/imp | 08
bblLiq/imp | 09
bush US/imp | 10
in³/imp | 11
ft³/imp | 12
yd³/imp | 13
Nestandardní | xx
Jednotky objemu
l | 01
hl | 02
milion l | 03
m³ (standardně) | 04
US liquid gal | 05
milion US liquid gal | 06
Imp gal | 07
bbl | 08
bblLiq | 09
bush US | 10
in³ | 11
ft³ | 12
yd³ | 13
Nestandardní | xx
Jednotky průtoku
l/s | 01
l/min | 02
l/h | 03
milion l/den | 04
m³/s | 05
m³/min | 06
m³/h (standardně) | 07
m³/den | 08
ft³/s | 09
ft³/min | 10
ft³/h | 11
ft³/den | 12
US liquid gal/s (GPS) | 13
US liquid gal/min (GPM) | 14
US liquid gal/hod (GPH) | 15
US liquid gal/den (GPD) | 16
milion US liquid gal/den | 17
Imp gal/s | 18
Imp gal/min | 19
Imp gal/h | 20
Imp gal/den | 21
bbl/s | 22
bbl/min | 23
bbl/h | 24
bbl/den | 25
Nestandardní | xx
Počet vzorků pro průměrování
25 | 1
50 | 2
100 (standardně) | 3
150 | 4
200 | 5
250 | 6
Nestandardní | x
Necitlivost měření
50 % Q₁ (standardně) | 1
35 % Q₁ | 2
Nestandardní | x
Zobrazovací jazyk
Česky | 01
English | 02
Dutch | 03
Español | 04
Polski | 05
Français | 06
Italiano | 07
Deutsch | 08
По Русски | 09
Português | 10
Nestandardní | xx
Zobrazovat
Celkový objem (standardně) | 1
Čas/datum | 2
Provozní čas | 3
Budicí proud | 4
Procentní průtok | 5
Poslední závada | 6
Průtok 100% (l/s)
Standardní průtok Q₃ | 1
Nestandardní | x
Analogový výstup
Není požadován | 00
Q- ÷ Q+ (Q = Q₃) (standardně) | 01
Q- ÷ Q+ dle požadavku | x2
0 ÷ ¦Q¦ (Q = Q₃) | 03
0 ÷ ¦Q¦ dle požadavku | x4
Výstup OUT1
Není požadován | 00
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 01
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 02
Frekvenční pro ¦Q¦ 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 03
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 04
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 05
Frekvenční pro ¦Q¦ (standardně) 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 06
Frekvenční - nestandardní (Q ≠ Q₃) | x1
Pulzní pro Q+ standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 08
Pulzní pro Q- standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 09
Pulzní pro ¦Q¦ standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 10
Pulzní - nestandardní pulzy nebo impulzní číslo | x2
Indikace mezního průtoku Q > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li Q > Qmezní) | 12
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li ¦Q¦ > Qmezní) | 13
Indikace stavu bez závady (je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada) | 14
Trvale sepnuto | 15
Funkce OUT1
Výstup OUT1 není požadován či není pulzní | 0
Kladný (standardně) | 1
Záporný | 2
Výstup OUT2
Není požadován | 00
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 01
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 02
Frekvenční pro ¦Q¦ 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 03
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 04
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 05
Frekvenční pro ¦Q¦ (standardně) 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 06
Frekvenční - nestandardní (Q ≠ Q₃) | x1
Pulzní pro Q+ standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 08
Pulzní pro Q- standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 09
Pulzní pro ¦Q¦ standardní šířka pulzu a impulzní číslo, viz list "Impulzní čísla" | 10
Pulzní - nestandardní pulzy nebo impulzní číslo | x2
Indikace mezního průtoku Q > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li Q > Qmezní) | 12
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li ¦Q¦ > Qmezní) | 13
Indikace stavu bez závady (je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada) | 14
Trvale sepnuto | 15
Funkce OUT2
Výstup OUT2 není požadován či není pulzní | 0
Kladný (standardně) | 1
Záporný | 2
Rozhraní
Komunikace není požadována | 0
RS-485 MODBUS RTU | 1
Adresa
Není nabízena ze seznamu
Rychlost přenosu
300 Bd | 1
600 Bd | 2
1 200 Bd | 3
2 400 Bd | 4
4 800 Bd | 5
9 600 Bd (standardně) | 6
19 200 Bd | 7
38 400 Bd | 8
56 800 Bd | 9
HART® (na listu Specifikace zatím skrytý řádek)
Není požadováno | 0
Ano (nepoužívat, v přípravě) | 1
FLOSET 4.0 včetně příslušenství
Není požadován | 0
Ano | 1
Kalibrace
Bez kalibrace | 0
Standardní kalibrace dle EN ISO 4064-1, tř. přesnosti 2 | 1
Nadstandardní kalibrace s přesností ±0,5 % | 2
Nadstandardní kalibrace s přesností ±0,2 % | 3
Nestandardní kalibrace | x
Počet kusů
Není nabízen ze seznamu
Balení
Nebaleno | 0
Standardní | 1
Nestandardní | x
Způsob předání
Osobní odběr | 1
Spediční službou na náklady dodavatele | 2
Spediční službou na náklady odběratele | 3
Nestandardní | x
Záruka
6 měsíců | 1
12 měsíců | 2
18 měsíců | 3
24 měsíců (standardně) | 4
36 měsíců | 5
Nestandardní | x
Note on A70: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A85: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A150: Měření vždy OBOUSMĚRNÉ
Note on A195: Indikace místo Diagnostika. Opravit i u ostatních TAB?
Note on A200: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A221: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on B248: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄
Note on B249: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 40 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 12
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | FF50 |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Připojení měřicího čidla | 0
6 |  | Konstrukční provedení průtokoměru | 0
- | - | TECHNICKÉ PARAMETRY | -
8 |  | Dimenze čidla ~ maximální průtok | 0
9 |  | Materiál čidla | 0
12 |  | Materiál elektrod | 0
10 |  | Výstelka čidla | 0
11 |  | Krytí čidla | 0
13 |  | Zemnicí elektroda | 0
14 |  | Jmenovitý (maximálně dovolený) tlak | 0
15 |  | Maximální provozní teplota média (TSmax) | 0
16 |  | Napájení | 0
17 |  | Krytí skříňky elektroniky | 0
18 |  | Měřená kapalina | 0
19 |  | Popis měřené kapalina | 0
20 |  | Zemnicí kroužky | 0
21 |  | Délka kabelů | 0
- | - | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | -
23 |  | Impulzní číslo | 0
24 |  | Jednotky impulzního čísla | 0
25 |  | Jednotky objemu | 0
26 |  | Jednotky průtoku | 0
27 |  | Počet vzorků pro průměrování | 0
28 |  | Necitlivost měření | 0
29 |  | Zobrazovací jazyk | 0
30 |  | Zobrazovat | 0
31 |  | Průtok 100% (l/s) | 0
32 |  | Analogový výstup | 0
33 |  | Výstup OUT1 | 0
34 |  | Funkce OUT1 | 0
35 |  | Výstup OUT2 | 0
36 |  | Funkce OUT2 | 0
- | - | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | -
38 |  | Rozhraní | 0
39 |  | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 247 | 0
40 |  | Rychlost přenosu | 0
41 |  | HART® | 0
42 |  | FLOSET 4.0 včetně příslušenství | 0
- | - | KALIBRACE | -
44 |  | Kalibrační požadavek | 0
- | - | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | -
46 |  | Počet kusů | 0
47 |  | Balení | 0
48 |  | Způsob předání | 0
49 |  | Záruka | 0
- | - | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | -
51 | 1 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru | Es90735K

## Impulzní čísla
Přehled impulzních čísel
v závislosti na frekvenci a dimenzi
DN [mm] | NPS | Q4 |  | Impulzní číslo [l/impulz]
|  | (v = 10 m/s) |  | pro fmax = 100 Hz |  |  | pro fmax = 50 Hz (standard) |  |  | pro fmax = 10 Hz |  |  | pro fmax = 5 Hz
|  | [m3/h] | [l/s] | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka
|  |  |  | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu
|  |  |  | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax
|  |  |  | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms]
10 | 3/8“ | 2.8 | 0.77778 | 0.01 | 77.7778 | 6 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 1 | 0.77778 | 643
15 | ½“ | 7.87 | 2.1861 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 1 | 2.1861 | 229 | 1 | 2.1861 | 229
20 | ¾“ | 12 | 3.3333 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 1 | 3.3333 | 150 | 1 | 3.3333 | 150
25 | 1“ | 20 | 5.5556 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 1 | 5.5556 | 90 | 1 | 5.5556 | 90
32 | 1 ¼“ | 31.25 | 8.6806 | 0.1 | 86.8056 | 6 | 1 | 8.6806 | 58 | 1 | 8.6806 | 58 | 10 | 0.86806 | 576
40 | 1 ½“ | 50 | 13.8889 | 1 | 13.8889 | 36 | 1 | 13.8889 | 36 | 10 | 1.3889 | 360 | 10 | 1.3889 | 360
50 | 2“ | 79 | 21.9444 | 1 | 21.9444 | 23 | 1 | 21.9444 | 23 | 10 | 2.1944 | 228 | 10 | 2.1944 | 228
65 | 2 ½“ | 125 | 34.7222 | 1 | 34.7222 | 14 | 1 | 34.7222 | 14 | 10 | 3.4722 | 144 | 10 | 3.4722 | 144
80 | 3“ | 200 | 55.5556 | 1 | 55.5556 | 9 | 1 | 55.5556 | 9 | 10 | 5.5556 | 90 | 10 | 5.5556 | 90
100 | 4“ | 312.5 | 86.8056 | 1 | 86.8056 | 6 | 10 | 8.6806 | 58 | 10 | 8.6806 | 58 | 100 | 0.86806 | 576