## Specifikace
Specifikační tabulka indukčního průtokoměru FLONET FN20xx.1 |  |  |  | Doporučená hodnota | Chybové hlášení / poznámka
Postupně odshora vyplňte všechna bílá pole ve sloupci D (předdefinované hodnoty zobrazíte klepnutím na: |  |  | ) | Tabulka slouží jako příloha k poptávce nebo k objednávce a pro výrobu.
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ |  | Kód OČ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Vybavení a provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | .1-
8 | Dimenze čidla ~ maximální průtok
9 | Příruby čidla
10 | Materiál a povrchová úprava čidla
11 | Materiál elektrod
12 | Zemnicí elektroda
13 | Výstelka čidla
14 | Krytí čidla
15 | Jmenovitý tlak
16 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
17 | Maximální dovolený tlak (PSmax)
18 | Napájení
19 | Krytí skříňky elektroniky
20 | Indikace nezaplaveného potrubí
21 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
22 | Kategorie dle PED 2014/68/EU
23 | Popis měřené tekutiny |  |  |  |  | Výše uvedené parametry definující konstrukci výrobku.
24 | Zemnicí kroužky
25 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
27 | Druh měření
28 | Necitlivost měření
29 | Dávkování
30 | Velikost dávky
31 | Počet vzorků pro průměrování
32 | Jednotky zobrazovaného průtoku
33 | Impulzní číslo
34 | Jednotky impulzního čísla
35 | Výběr položek v nastavení menu
36 | Aktivace chyb
37 | Proudový výstup - průtok pro Imax=Qmax
38 | Funkce výstupu OUT 1
39 | Funkce výstupu OUT 2
40 | Funkce relé
41 | Čištění elektrod
42 | Zobrazovací jazyk
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | - | -
44 | Rozhraní
45 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255
46 | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255
47 | Rychlost přenosu
48 | Parita
- | KALIBRACE | - | -
50 | Kalibrace
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
52 | Počet kusů
53 | Balení
54 | Způsob předání
55 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
57 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru | Es90419K/c | 1
58 | IDO výrobku (zadává ELIS)
| Objednací číslo |  |  | Při případném kopírování vlevo uvedeného Objednacího čísla
| Úplné objednací číslo se vygeneruje až po zadání všech parametrů. |  |  | použijte funkci "Vložit hodnoty"!
FN20.1------1
| Zde upřesněte všechny parametry, které jsou označené jako NESTANDARDNÍ (kód "x") |  |  | Jedná se o tyto parametry (čís. položky - název):
Dne
Firma
Číslo poptávky/objednávky zákazníka
Číslo položky v poptávce/objednávce
Vystavil - jméno a příjmení
Referent ELIS
Es90146F
Note on D4: FLONET FN20XX.1 je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění. Minimální požadovaná vodivost měřeného média je 20 μS/cm.
Note on D6: Pokud je teplota měřeného média vyšší než 60°C anebo teplota okolí průtokoměru trvale překračuje 50°C, musíte použít oddělené provedení a skříňku elektroniky umístit v prostředí s nižší okolní teplotou. Verze ECONOMIC neobsahuje klávesnici a displej.
Note on C8: v = 10 m /s
Note on D8: Dimenze dle EN (ASME, AWWA ...) ~ max. průtok při rychlosti v = 10 m/s U přírub AWWA je uvedená dimenze (DN700 a větší) pouze oriantační. Norma AWWA přesné rozměry nedefinuje.
Note on D9: U bezpřírubového provedení, zde uveďte typ protipřírub na vašem potrubí (tj. mezi jaké příruby bude čidlo vloženo)!
Note on D14: IP 68 nelze provést u kompaktního provedení!
Note on D15: Standardní kombinace jmenovitých tlaků a dimenzí: PN 25 ~ DN 6 až 10 PN 40 ~ DN 15 až 50 PN 16 ~ DN 65 až 200 PN 10 ~ DN 250 až 700 PN 6 ~ DN 800 až 1200
Note on D17: Maximální dovolený tlak (PS max) závisí na: Typu a materiálu přírub, max. dovolené teplotě (TS max) a na jmenovitém tlaku (PN). Přehled, který PS max je STANDARDNÍ, najdete na listu "PS max".
Note on D20: Indikaci leze použít jen u dimenze 32 a vyšší!
Note on D23: Popište co nejpřesněji
Note on D25: U kompaktního provedení nevyplňujte!
Note on D33: viz manuál str. 36
Note on D37: Znak ~ je zde ve významu "Odpovídá"
Note on D47: Baud (Bd) je jednotka modulační rychlosti udávající počet změn stavu přenosového média za 1 sekundu.
Note on D48: 1. písmeno se týká příjmu dat (L = lichá parita, S = sudá parita)
Note on D50: Při kalibraci vždy obdržíte Kalibrační list (protokol).
Note on D58: IDO výrobku (č. kusovníku vč. provedení) zde zapisuje pověřený zaměstnanec ELIS v případě, že je výrobek uveden v DB IS Helios.
Note on C65: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)

## Data (hidden)
Provedení měřicího čidla | Kód | Sloupec pro zápis návrhů úprav
Přírubové | 1
Bezpřírubové | 2
Nestandardní | x
Vybavení a provedení průtokoměru
ECONOMIC kompaktní | 0
ECONOMIC oddělené | 1
COMFORT kompaktní | 4
COMFORT oddělené | 5
Dimenze čidla
DN6 ~ 1 m³/h | 01
DN8 ~ 1,8 m³/h | 02
DN10 ~ 2,8 m³/h | 03
DN15 ~ 6,5 m³/h | 04
DN20 ~ 12 m³/h | 05
DN25 ~ 18 m³/h | 06
DN32 ~ 30 m³/h | 07
DN40 ~ 45 m³/h | 08
DN50 ~ 72 m³/h | 09
DN65 ~ 120 m³/h | 10
DN80 ~ 180 m³/h | 11
DN100 ~ 280 m³/h | 12
DN125 ~ 430 m³/h | 13
DN150 ~ 650 m³/h | 14
DN200 ~ 1 150 m³/h | 15
DN250 ~ 1 800 m³/h | 16
DN300 ~ 2 520 m³/h | 17
DN350 ~ 3 500 m³/h | 18
DN400 ~ 4 500 m³/h | 19
DN500 ~ 7 200 m³/h | 20
DN600 ~ 10 000 m³/h | 21
DN700 ~ 14 000 m³/h | 22
DN800 ~ 18 000 m³/h | 23
DN900 ~ 23 000 m³/h | 24
DN1000 ~ 28 000 m³/h | 25
DN1200 ~ 40 000 m³/h | 26
Nestandardní | xx
Příruby čidla
ČSN EN 1092-1 | 1
ASME (ANSI) B16.5 (max. DN600) | 2
AS 4087 | 3
AWWA C207 (DN700 a větší) | 4
BS 4504 | 5
JIS B2210 | 6
Nestandardní | x
Materiál a povrchová úprava čidla
Plášť i případné příruby: Uhlíková ocel, Vnější nátěr: Polyuretan (standardně) | 1
Plášť: Uhlíková ocel, Příruby: Nerez 1.4301, Vnější nátěr: Polyuretan | 2
Celonerezové 1.4301 | 3
Nestandardní | x
Materiál elektrod
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Hastelloy C-276 | 2
Platina-rhodium PtRh20 | 3
Tantal | 4
Titan Gr.2 ASTM B348-03 | 5
Nestandardní | x
Zemnicí elektroda
Ne | 0
Ano | 1
Výstelka čidla
Tvrdá pryž (+5 ÷ +80 °C, DN25 ÷ DN1200) | 1
Měkká pryž (-20 ÷ +80 °C, DN25 ÷ DN1200) | 2
Pryž pro pitnou vodu (+5 ÷ +80 °C, DN40 ÷ DN1200) | 3
Teflon PTFE (-20 ÷ +150 °C, DN15 ÷ DN1200) | 4
E-CTFE (-20 ÷ +120 °C, DN300 ÷ DN1200) | 5
PVDF (-20 ÷ +120 °C, DN6 ÷ DN10) | 6
Nestandardní | x
Krytí čidla
IP 65 (standard pro kompakt) | 1
IP 67 (standard) | 2
IP 68 - pro oddělené provedení (nadstandard) | 3
Jmenovitý tlak
PN 6 | 1
PN 10 | 2
PN 16 / Class 150 | 3
PN 25 | 4
PN 40 / Class 300 | 5
Nestandardní | x
Maximální provozní teplota média (TSmax)
50 °C | 1
60 °C | 2
80 °C | 3
90 °C | 4
110 °C | 5
120 °C | 6
130 °C | 7
150 °C | 8
Nestandardní | x
Maximální dovolený tlak (PSmax)
Standardní (viz list "PS max") | 1
Nestandardní | x
Napájení
230 V AC, 50 Hz ÷ 60 Hz | 1
115 V AC, 50 Hz ÷ 60 Hz | 2
24 V AC, 50 Hz ÷ 60 Hz | 3
24 V DC | 4
Nestandardní | x
Krytí skříňky elektroniky
IP65 (standard) | 1
IP67 (nadstandard) | 2
Indikace nezaplaveného potrubí
Ne | 0
Ano | 1
Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
Kapaliny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 1
Kapaliny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 2
Plyny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 3
Plyny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 4
Nestandardní | x
Kategorie dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
SEP (PED 0) | 1
PED I | 2
PED II | 3
PED III | 4
Popis měřené tekutiny
Není nabízen ze seznamu
Zemnicí kroužky
Bez zemnicích kroužků | 0
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Délka kabelů
Bez kabelu | 0
5 m (standardně) | 1
10 m | 2
15 m | 3
20 m | 4
30 m | 5
40 m | 6
50 m | 7
Nestandardní | x
Druh měření
Jednosměrné | 1
Obousměrné (standardně) | 2
Necitlivost měření
Standardní ±0,5 % Qmax | 1
Nestandardní (pro vyšší než ±0,5 % Qmax) | x
Dávkování
Ne | 0
Ano | 1
Velikost dávky
Žádná (dávkování není požadováno) | 0
1 l | 1
10 l | 2
100 l | 3
1000 l | 4
Jiná velikost dávky | x
Počet vzorků pro průměrování
25 (standard) | 1
Nestandardní | x
Jednotky zobrazovaného průtoku
Žádná jednotka (provedení ECONOMIC) | 0
l/s | 1
l/min | 2
l/hod | 3
m³/s | 4
m³/min | 5
m³/hod (standardně) | 6
US gal/s (GPS) | 7
US gal/min (GPM) | 8
US gal/hod (GPH) | 9
Nestandardní | x
Impulzní číslo
Není požadováno | 0
1 | 1
5 | 2
10 | 3
50 | 4
100 | 5
500 | 6
1000 | 7
Nestandardní | x
Jednotky impulzního čísla
Žádná jednotka (impulzní číslo není požadováno) | 0
l/imp (standardně) | 1
m³/imp | 2
US gal/imp | 3
Nestandardní | x
Výběr položek v nastavení menu
Bez výběru položek (provedení ECONOMIC) | 0
Průtok (standardně) | 1
Celkový objem + | 2
Celkový objem - | 3
Rozdíl objemů | 4
Provozní čas | 5
Procentní průtok | 6
Poslední závada | 7
Dávkování | 8
Aktivace chyb
Neaktivní | 0
Aktivní chybové hlášení E0 až E13 (standardně) | 1
Proudový výstup - průtok pro Imax = Qmax
Není požadován | 0
0 ÷ +Qmax ~ 0 ÷ 20 mA | 1
0 ÷ -Qmax ~ 0 ÷ 20 mA | 2
0 ÷ ¦±Qmax¦ ~ 0 ÷ 20 mA | 3
-Qmax ÷ +Qmax ~ 0 ÷ 20 mA | 4
0 ÷ +Qmax ~ 4 ÷ 20 mA | 5
0 ÷ -Qmax ~ 4 ÷ 20 mA | 6
0 ÷ ¦±Qmax¦ ~ 4 ÷ 20 mA | 7
-Qmax ÷ +Qmax ~ 4 ÷ 20 mA (standardně) | 8
Nestandardní | x
Funkce výstupu OUT 1
Není požadována | 00
Pulzní výstup pro ¦Q¦ | 01
Pulzní výstup pro Q+ | 02
Pulzní výstup pro Q- | 03
Pulzní výstup - nestandardní nastavení délky pulzu, délky mezery a impulzního čísla | x4
Frekvenční výstup pro ¦Q¦ 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz (standardně) | 05
Frekvenční výstup pro Q+ 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz | 06
Frekvenční výstup pro Q- 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz | 07
Frekvenční výstup - nestandardní nastavení | x8
Indikace záporného směru průtoku (sepne při záporném průtoku) | 09
Indikace kladného (nezáporného) směru průtoku (sepne při kladném průtoku) | 10
Diagnostika vzniku závady na průtokoměru (sepne při vzniku závady) | 11
Diagnostika stavu bez závady (je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada) | 12
Indikace mezního průtoku Q > Qmezní (sepne při překročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 13
Indikace mezního průtoku Q < Qmezní (sepne při podkročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 14
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ > Qmezní (sepne při překročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 15
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ < Qmezní (sepne při podkročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 16
Indikace mezního průtoku: Nestandardní nastavení Qmezni a hystereze | x7
Indikace čistění elektrod: Čištění probíhá (sepne při režimu čištění) | 18
Indikace čistění elektrod: Čištění neprobíhá (je sepnuto, pokud není režim čištění) | 19
Funkce výstupu OUT 2
Není požadována | 00
Pulzní výstup pro ¦Q¦ (standardně) | 01
Pulzní výstup pro Q+ | 02
Pulzní výstup pro Q- | 03
Pulzní výstup - nestandardní nastavení délky pulzu, délky mezery a impulzního čísla | x4
Frekvenční výstup pro ¦Q¦ 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz | 05
Frekvenční výstup pro Q+ 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz | 06
Frekvenční výstup pro Q- 0 ÷ Qmax ~ 0 ÷ 1 kHz | 07
Frekvenční výstup - nestandardní nastavení | x8
Indikace záporného směru průtoku (sepne při záporném průtoku) | 09
Indikace kladného (nezáporného) směru průtoku (sepne při kladném průtoku) | 10
Diagnostika vzniku závady na průtokoměru (sepne při vzniku závady) | 11
Diagnostika stavu bez závady (je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada) | 12
Indikace mezního průtoku Q > Qmezní (sepne při překročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 13
Indikace mezního průtoku Q < Qmezní (sepne při podkročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 14
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ > Qmezní (sepne při překročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 15
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ < Qmezní (sepne při podkročení Qmezní) Standardní nastavení: Qmezni = Qmax | 16
Indikace mezního průtoku: Nestandardní nastavení Qmezni a hystereze | x7
Indikace čistění elektrod: Čištění probíhá (sepne při režimu čištění) | 18
Indikace čistění elektrod: Čištění neprobíhá (je sepnuto, pokud není režim čištění) | 19
Funkce relé
Není požadována | 0
Ano (nadstandardní požadavek) | x
Čištění elektrod
Není požadováno (standardně) | 0
Při zapnutí napájecího napětí | 1
Periodicky s periodou 1 den | 2
Periodicky s periodou 5 dní | 3
Periodicky s periodou 10 dní | 4
Periodicky s periodou 20 dní | 5
Periodicky s periodou 50 dní | 6
Periodicky s periodou 100 dní | 7
Periodicky s periodou 200 dní | 8
Nestandardní | x
Zobrazovací jazyk
česky/anglicky/holandsky/španělsky (standardně) | 1
česky/anglicky/holandsky/polsky | 2
česky/anglicky/holandsky/francouzsky | 3
česky/anglicky/holandsky/italsky | 4
Jiný jazyk | x
Rozhraní
Komunikace není požadována | 0
RS485 | 1
Adresa
Není nabízena ze seznamu
Skupina
Není nabízena ze seznamu
Rychlost přenosu
0 | 0
1 200 Bd | 1
2 400 Bd | 2
4 800 Bd | 3
9 600 Bd (standardně) | 4
19 200 Bd | 5
38 400 Bd | 6
Parita
Žádná (komunikace není požadována) | 0
Bez parity | 1
SL (standardně) | 2
SS | 3
LS | 4
LL | 5
Kalibrace
Bez kalibrace | 0
Standardní s přesností dle ČSN EN ISO 4064-1, tř. 2 | 1
Nadstandardní s přesností ±0,5 % v rozsahu 1:20 | 8
Nadstandardní s přesností ±0,2 % v rozsahu 1:10 | 9
Nestandardní kalibrace | x
Počet kusů
Není nabízen ze seznamu
Balení
Nebaleno | 0
Standardní | 1
Nestandardní | x
Způsob předání
Osobní odběr | 1
Spediční službou na náklady dodavatele | 2
Spediční službou na náklady odběratele | 3
Nestandardní | x
Záruka
6 měsíců | 1
12 měsíců | 2
18 měsíců | 3
24 měsíců (standardně) | 4
36 měsíců | 5
Nestandardní | x
Note on A31: Poslední dimenze dle ASME
Note on A32: Standard: Nejmenší dimenze dle AWWA
Note on A113: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A124: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A143: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A153: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A175: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A181: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A274: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A282: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 46 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 17
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | FN20 |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Provedení měřicího čidla | 0
6 |  | Vybavení a provedení průtokoměru | 0
- | .1- | TECHNICKÉ PARAMETRY | -
8 |  | Dimenze čidla ~ maximální průtok | 0
9 |  | Příruby čidla | 0
10 |  | Materiál a povrchová úprava čidla | 0
11 |  | Materiál elektrod | 0
12 |  | Zemnicí elektroda | 0
13 |  | Výstelka čidla | 0
14 |  | Krytí čidla | 0
15 |  | Jmenovitý tlak | 0
16 |  | Maximální provozní teplota média (TSmax) | 0
17 |  | Maximální dovolený tlak (PSmax) | 0
18 |  | Napájení | 0
20 |  | Indikace nezaplaveného potrubí | 0
21 |  | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU | 0
22 |  | Kategorie dle PED 2014/68/EU | 0
23 |  | Popis měřené tekutiny | 0
24 |  | Zemnicí kroužky | 0
25 |  | Délka kabelů | 0
- | - | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | -
27 |  | Druh měření | 0
28 |  | Necitlivost měření | 0
29 |  | Dávkování | 0
30 |  | Velikost dávky | 0
31 |  | Počet vzorků pro průměrování | 0
32 |  | Jednotky zobrazovaného průtoku | 0
33 |  | Impulzní číslo | 0
34 |  | Jednotky impulzního čísla | 0
35 |  | Výběr položek v nastavení menu | 0
36 |  | Aktivace chyb | 0
37 |  | Proudový výstup - průtok pro Imax=Qmax | 0
38 |  | Funkce výstupu OUT 1 | 0
39 |  | Funkce výstupu OUT 2 | 0
40 |  | Funkce relé | 0
41 |  | Čištění elektrod | 0
42 |  | Zobrazovací jazyk | 0
- | - | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | -
44 |  | Rozhraní | 0
45 |  | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255 | 0
46 |  | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255 | 0
47 |  | Rychlost přenosu | 0
48 |  | Parita | 0
- | - | KALIBRACE | -
50 |  | Kalibrace | 0
- | - | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | -
52 |  | Počet kusů | 0
53 |  | Balení | 0
54 |  | Způsob předání | 0
55 |  | Záruka | 0
- | - | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | -
57 | 1 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru | Es90419K/c

## PS max
Přehled standardních maximálních dovolených tlaků
v závislosti na typu a materiálu přírub, na maximální dovolené teplotě a na jmenovitém tlaku
Příruby dle EN1092-1 z uhlíkové oceli |  |  |  |  | Příruby dle EN1092-1 z korozivzdorné oceli 1.4301
| Maximální dovolený tlak (PS) [bar] |  |  |  |  | Maximální dovolený tlak (PS) [bar]
Jmenovitý | pro maximální provozní teplotu (TSmax)* |  |  |  | Jmenovitý | pro maximální provozní teplotu (TSmax)*
tlak | TSmax = 80°C (výstelky TG, MG, NG) | TSmax = 110°C (výst. PTFE, E-CTFE)** | TSmax = 120°C (výstelky E-CTFE)** | TSmax = 150°C (výstelky PTFE)** | tlak | TSmax = 80°C (výstelky TG, MG, NG) | TSmax = 110°C (výst. PTFE, E-CTFE)** | TSmax = 120°C (výstelky E-CTFE)** | TSmax = 150°C (výstelky PTFE)**
PN40 | 38.3 | 36.7 | - | 35.2 | PN40 | 37.8 | 35.6 | - | 32.7
PN16 | 15.3 | 14.6 | - | 14 | PN16 | 15.1 | 14.2 | - | 13.1
PN10 | 9.5 | 9.1 | 9 | 8.8 | PN10 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.1
PN6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | PN6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.9
Příruby dle ASME B16.5 z uhlíkové oceli |  |  |  |  | Příruby dle ASME B16.5 z korozivzdorné oceli 1.4301
| Maximální dovolený tlak (PS) [bar] |  |  |  |  | Maximální dovolený tlak (PS) [bar]
Tlaková | pro maximální provozní teplotu (TSmax)* |  |  |  | Tlaková třída | pro maximální provozní teplotu (TSmax)*
třída | TSmax = 80°C (výstelky TG, MG, NG) | TSmax = 110°C (výst. PTFE, E-CTFE)** | TSmax = 120°C (výstelky E-CTFE)** | TSmax = 150°C (výstelky PTFE)** | (Class) | TSmax = 80°C (výstelky TG, MG, NG) | TSmax = 110°C (výst. PTFE, E-CTFE)** | TSmax = 120°C (výstelky E-CTFE)** | TSmax = 150°C (výstelky PTFE)**
Class 150 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | Class 150 | 14.1 | 13 | 12.8 | 12
Bezpřírubové provedení
Maximální dovolený tlak (PS) [bar]
Jmenovitý | pro maximální provozní teplotu (TSmax)*
tlak | TSmax = 80°C (výstelky TG, MG, NG) | TSmax = 110°C (výstelky PTFE)** | TSmax = 150°C (výstelky PTFE)**
PN40 | 40 | 40 | 40
PN16 | 16 | 16 | 16
Poznámky
* Pro příruby materiálové skupiny 3E0 dle ČSN EN1092-1 např. ocel P245GH, P265GH.
** Pouze na speciální vyžádání.
Hodnoty PSmax (maximální dovolený tlak) a TSmax (maximální dovolená teplota), vztahující se k čidlu, jsou uvedeny na štítku čidla.
Po konzultaci je možné dodat čidla s přírubami pro jiné hodnoty PSmax a TSmax s ohledem na tlako-teplotní vlastnosti materiálu přírub.

## Dekod (hidden)
Dekódovací tabulka objednacího čísla indukčního průtokoměru FLONET FN20xx.1
Kompletní objednací číslo nebo jeho nepřerušená počáteční část ("vložit hodnoty" do buňky C4)
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ |  | Kód OČ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Vybavení a provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | -
8 | Dimenze čidla ~ maximální průtok
9 | Příruby čidla
10 | Materiál a povrchová úprava čidla
11 | Materiál elektrod
12 | Zemnicí elektoda
13 | Výstelka čidla
14 | Krytí čidla
15 | Jmenovitý tlak
16 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
17 | Maximální dovolený tlak (PSmax)
18 | Napájení
19 | Indikace nezaplaveného potrubí
20 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
21 | Kategorie dle PED 2014/68/EU
22 | Popis měřené tekutiny
23 | Zemnicí kroužky
24 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
26 | Druh měření
27 | Necitlivost měření
28 | Dávkování
29 | Velikost dávky
30 | Počet vzorků pro průměrování
31 | Jednotky zobrazovaného průtoku
32 | Impulzní číslo
33 | Jednotky impulzního čísla
34 | Výběr položek v nastavení menu
35 | Aktivace chyb
36 | Proudový výstup - průtok pro Imax=Qmax
37 | Funkce výstupu OUT 1
38 | Funkce výstupu OUT 2
39 | Funkce relé
40 | Čištění elektrod
41 | Zobrazovací jazyk
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | - | -
43 | Rozhraní
44 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 255
45 | Skupina - zapište z rozsahu 1 až 255
46 | Rychlost přenosu
47 | Parita
- | KALIBRACE | - | -
49 | Kalibrace
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
51 | Počet kusů
52 | Balení
53 | Způsob předání
54 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
56 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru | Es90419K/b
Poznámky k výrobku, obchodnímu případu či nestandardním parametrům
Dekódoval - jméno
Dne:
Note on C4: Zde vložte obj. číslo, které chcete dekódovat. Nejvhodnější vložení je kopírováním, ale vždy jej proveďte funkcí Vložit hodnoty!
Note on C62: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)