Příručka k programu

FLOSET 2.0

FLOSET 2.1

pro průtokoměry

FN20xx a  FN20xx.1

Floset 2.1 je určen pro operační systémy Windows Vista, 7, 8, a 8.1, 10 (32 nebo 64 bitové verze). Tato verze je funkčně stejná jako Floset verze 2.0. V záhlaví aplikací je uveden nápis „Floset 2.1“, což indikuje právě používanou verzi.

Floset – verze pro distributora obsahuje všechny moduly.

Floset – verze pro zákazníka obsahuje pouze moduly „Nastavení průtokoměru“, „Záloha konfigurace“ a „Diagnostika průtokoměru“.

Obsah

1.	Popis programu FLOSET 2.0	3

1.1.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0	3

1.1.1.	První spuštění aplikace	3

1.1.2.	Jak zadat sériové číslo?	3

1.1.3.	Jak zvolit jazyk aplikace?	4

1.1.4.	Co je skupina a adresa?	4

1.1.5.	Jak propojit průtokoměr s počítačem?	4

1.2.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Nastavení průtokoměru	5

1.2.1.	Vlastnosti a funkce modulu:	5

1.2.2.	Záložka - Nastavení výstupů	5

1.2.3.	Záložka - Zobrazení na displeji	6

1.2.4.	Záložka – Parametry	6

1.3.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Kalibrace průtokoměru	7

1.3.1.	Vlastnosti a funkce modulu:	7

1.3.2.	Záložka - Nastavení parametrů	7

1.3.3.	Záložka – Kalibrace průtoku	10

1.3.4.	Záložka – Kalibrace el. konstant	10

1.4.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Záloha konfigurace	11

1.4.1.	Vlastnosti a funkce modulu:	11

1.4.2.	Seznam položek, které se ukládají.	12

1.4.3.	Nahrávání zálohy do průtokoměru	15

1.5.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Reset počítadel	16

1.5.1.	Vlastnosti a funkce modulu:	16

1.5.2.	Tlačítko Nulovat vše!	16

1.5.3.	Tlačítko Uložit aktuální stav do souboru	16

1.6.	Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Diagnostika průtokoměru	17

1.6.1.	Vlastnosti a funkce modulu:	17

1.6.2.	Vyčítání hodnot	17

1.6.3.	Diagnostika průtokoměru	18

# Popis programu FLOSET 2.0

Program FLOSET 2.0 je rozdělen na jednotlivé moduly, které slouží pro nastavení, kalibraci, uložení konfiguračního souboru, nulování naměřených hodnot a diagnostiku průtokoměru. K zakoupenému programu obdržíte sériové číslo. Při komunikaci se staršími průtokoměry FLONET budou se zobrazovat moduly FLOSET 1.0.

Pozor:

Nevhodným nastavením parametrů můžete ovlivnit správné měření průtoku. Pokud si nejste jisti, změnu parametrů neprovádějte!!!

Doporučení:

Před změnou nastavených parametrů doporučujeme načíst konfigurační soubor z průtokoměru a uložit v počítači. Takto uložená data můžete kdykoliv vrátit do průtokoměru. Název konfiguračního souboru se skládá z výrobního čísla a přípony „.fln“.

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0

Požadavky na systém počítače:

- počítač IBM PC kompatibilní (minimálně PC486 133 MHz)

- sériový USB nebo COM port

- operační systém MS Windows 2000 nebo vyšší (32 nebo 64 bitové verze)

- připojený průtokoměr FLONET

Vlastnosti a funkce programu:

- program určený ke spouštění dalších nainstalovaných modulů pro specifické použití

- prvotní navázání komunikace

- volba jazykové mutace pro celou aplikaci

### První spuštění aplikace

- Ihned po spuštění jste vyzváni k zadání sériového čísla produktu, které byste měli obdržet společně se zakoupenou aplikací.

- Zadání musí být provedeno společně s připojeným průtokoměrem, protože sériové číslo je vázáno na průtokoměr, který jste zakoupili.

### Jak zadat sériové číslo?

- Připojte průtokoměr k počítači pomocí sériového kabelu do volného USB (COM) portu.

- Připojte průtokoměr k napájení.

- Spusťte aplikaci.

- Zadejte parametry pro komunikaci. Sériový port, skupina a adresa (COMn, 1 a 1).

- Stiskněte spojit.

- Pokud je spojení úspěšně navázáno, bude nyní možné zadat sériové číslo do políček v pravé části.

- Po zadání stiskněte OK.

- Po úspěšném ověření sériového čísla se místo jeho zadávání objeví tlačítka, která spouští jednotlivé moduly aplikace, které byly nainstalovány.

### Jak zvolit jazyk aplikace?

- Tlačítko volby je aktivní, pouze když není navázáno spojení s průtokoměrem, tj. pouze po spuštění aplikace.

- Po stisknutí tlačítka Language (jazyk) se objeví seznam dostupných mutací (prozatím čeština a angličtina).

- Výběrem a tlačítkem OK potvrdíte svoji volbu.

- Aplikace se ihned přepne do zvoleného jazyka.

### Co je skupina a adresa?

- Skupina a adresa jsou čísla v rozmezí 1 až 255 a určují, s kterým průtokoměrem má aplikace komunikovat, pokud jich je více vzájemně propojeno. Potom musí mít každý průtokoměr v síti různou kombinaci těchto čísel (např.: 1-1, 1-2, 1-3 atd.) Od výrobce má každý průtokoměr standardně nastavenou skupinu i adresu na hodnotu 1 (pokud si zákazník neurčí jinak).

### Jak propojit průtokoměr s počítačem?

Staré provedení FN20XX

- Pokud má počítač integrován sériový COM port RS232, tak stačí pouze standardní propojovací kabel.

- Pokud má počítač pouze USB port, musí být použit libovolný USB-COM konvertor, který po instalaci v systému Windows emuluje klasický sériový port.

Nové provedení FN20XX.1

- Pokud má počítač integrován USB port, tak stačí standardní propojovací kabel USB2.0 s konektory AB (počítač-periférie)

Staré i nové provedení průtokoměrů je možné připojit i přes rozhraní RS485 pokud je v průtokoměru osazeno, ale pouze s připojeným konvertorem, který převádí signály z rozhraní RS485 na USB nebo RS232, které jsou v připojovaném počítači.

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Nastavení průtokoměru

### Vlastnosti a funkce modulu:

- nastavení všech parametrů průtokoměru

### Záložka - Nastavení výstupů

- Zde je možné podrobně nastavit každý výstup v průtokoměru. Tj. OUT1, OUT2, analogový výstup, relé výstup

### Záložka - Zobrazení na displeji

- Zde je možné zvolit to, co bude zobrazováno na displeji, v jakých jednotkách a v jaké přesnosti.

- Průtokoměr vnitřně počítá v jednotkách l/s a ostatní jednotky odvozuje pomocí koeficientu. Tzn., že např. ml/s mají koeficient 1000.

- Pokud budete chtít zvolit jiné jednotky než předdefinované, tak jednoduše přepište název jednotky a zadejte vlastní koeficient.

### Záložka – Parametry

- Zde je možné změnit další parametry průtokoměru včetně možnosti resetu hesla pro vstup do servisního menu a včetně nulování letmých počítadel.

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Kalibrace průtokoměru

### Vlastnosti a funkce modulu:

- nastavení všech výstupů nutných pro kalibraci

- kalibrace proudového výstupu

- až 10 bodové kalibrování

- možnost sledování měřeného průtoku v průběhu kalibrace

### Záložka - Nastavení parametrů

- Nastavte příslušné módy výstupů OUT1, OUT2 a analogového výstupu.

- Jestliže budete kalibrovat analogový výstup, původní nastavení módu tohoto výstupu se ztratí.

- Nastavte další potřebné parametry. Po zvolení dimenze čidla se automaticky přepíšou konstanty K1 a K2 do výchozích hodnot pro danou dimenzi.

### Záložka – Kalibrace průtoku

- Zvolte, v jakých jednotkách bude probíhat kalibrování.

- Zvolte počet bodů, v kterých bude kalibrace probíhat.

- Po dokončení měření vyplňte tabulku průtoků, kde můžete vyplňovat buď chyby, nebo změřený průtok. Druhý údaj se vždy automaticky vypočítává.

- Stiskněte tlačítko Výpočet.

- Sloupec odchylka ukazuje teoretické odchylky od skutečných průtoků, podle kterých by nyní měl průtokoměr měřit.

- Pokud se kalibrace nevydařila, můžete stisknout Krok zpět, zapsat tak předcházející konstanty a opakovat měření.

### Záložka – Kalibrace el. konstant

- Pokud nemá průtokoměr nainstalován displej, může být výhodné sledovat hodnoty průtoku, které momentálně průtokoměr měří.

v

+8,717 l/s

- Zde je možné kalibrovat el. konstanty, které jsou použité ke sjednocení měřeného průtoku na všech budicích frekvencích.

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Záloha konfigurace

### Vlastnosti a funkce modulu:

- uloží aktuální stav nastavení a všech počítadel průtokoměru do jednoho souboru.

- nahraje uložený stav zpět do průtokoměru.

- zobrazí všechny položky, které byly uloženy/nahrány.

### Seznam položek, které se ukládají.

- Identifikace

- Výrobní číslo

- Software

- Datum výroby

- Datum kalibrace

- Číslo čidla

- DN čidla

- Adresa

- Skupina

- Jazyk

- Heslo

- Konstanta K1

- Konstanta K2

- Počet vzorků

- Frekvence buzení

- Konstanta 4mA

- Konstanta 20mA

- Poruchy - viditelnost

- Provozní čas - hodnota, viditelnost

- Letmý čas - hodnota, viditelnost

- Procentní průtok - viditelnost, 100% průtok

- Průtok - viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Celkový kladný objem - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Celkový záporný objem - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Celkový rozdíl objemů - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Letmý kladný objem - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Letmý záporný objem - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Letmý rozdíl objemů - hodnota, viditelnost, koeficient, jednotka, počet desetin

- Analogový výstup - typ, mód, průtok na Imax, konst. proud

- OUT1 - mód, průtok na 1kHz, pevná frekvence, mez průtoku, šířka pulsu, šířka mezery, objem na 1 puls, hystereze

- OUT2 - mód, průtok na 1kHz, pevná frekvence, mez průtoku, šířka pulsu, šířka mezery, objem na 1 puls, hystereze

- Relé - mód, mez průtoku, objem na 1 puls, hystereze

- Čištění elektrod - mód, doba

- Nastavení nuly

- Potlačený průtok

- Dávka - velikost dávky, korekce dávky, dávkovací režim zapnut

- Směr průtoku

- Aktivace / Deaktivace chyb E1 až E13

- Elektrické konstanty pro 0,5 Hz; pro 1 Hz; pro 3,125 Hz a pro 6,25 Hz

- Vztažná frekvence

- tyto údaje se ukládají do speciálního formátu *.fln, který je čitelný pouze v tomto programu.

### Nahrávání zálohy do průtokoměru

- POZOR!!! Nahráním uloženého stavu budou zároveň přepsány i všechny napočítané objemy a časy!

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Reset počítadel

### Vlastnosti a funkce modulu:

- vynulování všech objemů a časů

- uložení aktuálního stavu počítadel do souboru

### Tlačítko Nulovat vše!

- Toto tlačítko vynuluje všechny zobrazené hodnoty.

### Tlačítko Uložit aktuální stav do souboru

## Nápověda k aplikaci FLOSET 2.0 modul - Diagnostika průtokoměru

### Vlastnosti a funkce modulu:

- vyčítání všech průtoků, objemů a chyb

- možnost zapisovat opakované vyčítání hodnot do souboru

- zobrazení výrobních údajů průtokoměru

- diagnostika a tisk protokolu o provedení diagnostiky

### Vyčítání hodnot

- Zvolte si periodu vyčítání, tj. po jakém čase se má vyčítání opakovat.

- Pokud chcete určitý počet opakování, zaškrtněte políčko počet a zadejte jej.

- Pokud chcete měření ukládat do souboru, pak zaškrtněte příslušné políčko a vyberte název a cestu v dialogu.

### Diagnostika průtokoměru

- Po stisknutí tlačítka Diagnostika, se provede celková kontrola přístroje a zobrazí se všechny nalezené chyby a jejich počet.

- Máte možnost uložit protokol o provedení diagnostické kontroly do souboru *.txt, nebo ho okamžitě vytisknout.

Adresa výrobce:

ELIS PLZEŇ a. s.

Luční 425/15, P. O. BOX 126

301 00 Plzeň

Česká republika
Tel.: +420/377 517 711

Fax: +420/377 517 722

e-mail: sales@elis.cz

http://www.elis.cz

Vydání č. 23